电子万能拉力试验机

技术规格书

技术部

2025-04-03

|  | 部门 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 | 技术部 20xx年xx月xx日 |  | 2025-03-25 |
| 校对 | 技术部 20xx年xx月xx日 |  | 2025-03-28 |
| 标准化 | 技术部 20xx年xx月xx日 |  | 2025-03-31 |
| 审核 | 技术部 |  | 2025-03-31 |
| 会签 |  |  |  |
| 会签 |  |  |  |
| 会签 |  |  |  |
| 批准 |  |  | 2025-04-03 |

| 版本历史记录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 日期 | 姓名 | 说明和备注 |
| 01 | 2025.3.25 | 李显扬 | 编制 |

目  录

1 设备名称	4

2 设备数量	4

3 设备用途	4

4 执行标准	4

5 基本要求	4

6 技术要求	5

7 设备系统配置	5

8 其他要求	6

9 随行文件及培训要求	7

10 设计确认、预验收、安装调试和操作培训	7

11 质量保证和售后服务	7

12 包装和运输	8

13 有关职业健康、安全和环境保护要求	8

- 设备名称

电子万能拉力试验机

- 设备数量

- 1套

- 设备用途

该机主要用于金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等力学性能测试和分析研究。可获取应力、应变、位移等参数以及测试曲线，自动求取最大应力、拉剪强度、剥离强度、拉伸强度、断裂伸长率、屈服强度、弹性模量等试验参数，并能满足GB、ASTM、DIN、ISO、JIS、EN等标准试验方法。

- 执行标准

试验机标准：电子万能试验机GB/T 16491-2008

需满足的试验标准：

GB/T 7122-1996 高强度胶粘剂剥离强度的测定

GB/T 7124-2008 胶粘剂 拉伸剪切强度的测定

GB/T 1040.1-2018 塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则

GB/T 1040.2-2022 塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件

GB/T 1040.3-2006 塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄片和薄片的试验条件

GB/T 1040.4-2006 塑料 拉伸性能的测定 第4部分：各向同性和正交各向异性纤维增强复合材料的试验条件

GB/T 1040.5-2008 塑料 拉伸性能的测定 第5部分：单向纤维增强复合材料的试验条件

GB/T 1041-2008 塑料 压缩性能的测定

- 基本要求

  - 主机机架

机架为门式结构，双立柱。主要由底板、上中下横梁和连接光杠等组成、横梁采用铸钢材料。采用高强度光杠固定上横梁和工作台面，使之构成高刚性的结构框架。机架设计合理，刚度大，抗震性好，满足最大测试负荷要求，同时保证满载满速工作。

  - 传动控制系统

采用交流伺服器及高精度，高响应频率的交流电机，通过电气控制系统实现全数字化闭环控制。电机联接减速机，通过同化齿形带带动丝杠转动，保证传动系统效率高，噪音低，传动平稳，并保证速度精度在示值的±1%以内。

  - 减速系统

电试验机传动系统采用伺服电机→蜗轮蜗杆减速机→同步齿形带→高精度滚珠丝杠→移动横梁的传动方式。并要求整个系统的噪音低，传动平稳，低速的稳定性好。

  - 保护装置

横梁的移动要有硬限位开关和紧急开关的控制。设备需具备软件保护功能，即当误操作使试验力大于传感器最大负荷的10%时，机器自动停机，以保护力传感器和机器。

- 技术要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 最大负荷 | 5KN |
| 精度等级 | 0.5级 |
| 试验机测量范围 | 0.4%～100%FS（满量程） |
| 试验力示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 |
| 试验力分辨力 | 最大试验机的±1/1000000，全程不分档，且全程分辨率不变 |
| 变形测量范围 | 0.2%~100% FS |
| 变形示值误差 | 示值的0.5%以内 |
| 变形测量分辨率 | 最大变形的±1/1000000，全程不分档，且全程分辨率不变 |
| 位移示值误差 | 示值的±0.5%以内 |
| 位移分辨力 | 0.025μm |
| 应力（力值）控制速率范围 | 0.005~5% FS/S |
| 应力（力值）控制速率精度 | 速率＜0.05%FS/s时，为设定值的±1%以内；速率≥0.05%FS/s时，为设定值的±0.5%以内 |
| 应变（变形）控制速率范围 | 0.005～5%FS/s |
| 应变（变形）控制速率精度 | 速率＜0.05%FS/s时，为设定值的±1%以内，速率≥0.05%FS/s时，为设定值的±0.5%以内 |
| 位移控制速率范围 | 0.001～500mm/min |
| 位移控制速率精度 | 速率＜0.5mm/min时，为设定值的±0.5%以内，速率≥0.5mm/min，为设定值的±0.2%以内 |
| 主机试验空间 | 下空间 |
| 横梁最大行程 | 900mm |
| 外形尺寸 | 550×420×1500mm |

- 设备系统配置

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主机机架 | 1套 |  |
| 5 kN负荷传感器 | 1套 | 国内外知名品牌 |
| 交流伺服电机及伺服器 | 1套 | 国内外知名品牌 |
| 液晶智能操作面板 | 1个 | 能同时显示力值、位移、变形、试验速度等数据 |
| 全数字闭环电子万能试验机测控系统控制器 | 1套 |  |
| 万能试验测控软件 | 1套 | 具有国家自主软件证书，操作界面必须为“中文简体” |
| 电脑 | 1台 | 性能不低于联想、惠普、华硕等品牌 |
| 随机工具 | 1套 | 用于夹具安装、固定、拆卸以及对设备进行维修 |
| 5KN手动楔形拉伸夹具 | 1套 |  |
| 拉剪夹具 | 1套 | 满足GB/T 1040、GB/T 7124测试的需求 |
| 90°剥离夹具 | 1套 | 用于刚性-刚性基材粘接试样以及柔性-刚性基材粘接试样的90°剥离试验，试样最大宽度50mm，试样最大长度250 mm |
| 底柜 | 1个 | 810mm×570mm×500mm |

- 其他要求

  - 电气控制系统要求

    - 电气控制系统能真正实现全数字硬件三闭环（负荷、变形、位移），且各控制环之间自动切换，且平稳过渡；软件界面中实时显示载荷、位移、形变数据。

    - 电气控制系统必须确保测试数据的准确性。

    - 采用USB接口与PC机通讯；除电源接口外，其他接口一律采用标准USB式接口，各接口布局工整合理，插拔方便，要求全部接口可实现热插拔，即具有即插即用功能。

  - 试验软件要求

    - 具有开放式编程的特点，买方可根据自己的需要设计试验标准。

    - 买方可根据自己的需要编辑报告格式，同时能将报告导出到EXCEL或WORD文件中。

    - 软件须具有与数据串口通讯功能，能采集串口数据如千分表、百分表等测量数据，并能实现数据的实时采集、显示并处理等。

    - 软件应具有完善的数据查询功能，买方可根据试验结果的任意信息如编号、日期、试验方案名称等进行组合查询。

    - 软件应具备丰富的曲线分析功能，可自动在曲线上标记特征点，并可以对曲线进行任意倍数放大缩小以及曲线遍历等操作。

    - 软件要具备自定义参数单位功能。买方根据自己的需要设定相应不同的单位，同时，软件可自动对所有采样数据、结果计算、报告输出等进行单位之间的自动转换。

- 随行文件及培训要求

  - 供货商在合同生效后在规定时间内提供如下文件：内容应包括但不仅限于以下内容。

- 一份总装配图

- 一份合格证书

- 一份检测报告书

- 一份设备使用手册

- 一份安装说明书

- 一份维修、保养说明书

- 一份操作规程

- 一份质量保证书和售后服务承诺书

- 备件、易损、易耗件清单

  - 设备到货后，供货商派有经验的技术人员到买方现场进行现场培训，并且在设备安装调试过程中完成培训，同时确保买方至少有两名人员能独立正确操作设备，培训内容包括但不限于以下方面。

- 设备的基本结构

- 设备的使用和操作

- 设备的保养和维修

- 安全注意事项

- 设计确认、预验收、安装调试和操作培训

  - 供货商需在出厂前对设备进行试验和检查，并出具验收报告。

  - 设备到达买方现场后，供货商负责派技术人员到买方设备现场免费进行安装调试，买方进行协调配合。

  - 最终验收在买方设备现场进行，在买方首次使用时供货商需派工程师和技术人员到买方现场服务，设备正常运行1个月且无故障为终验收。

  - 供货商提供经买方认可的验收项目及标准。

  - 供货商对安装、调试过程中的设备损坏事故以及人身伤亡事故负责。

  - 买方提供设备安装、调试过程中必要的协助工作。

  - 所有仪表的度量单位全部采用国际单位制（SI）标准，测量仪表及传感器并需附第三方计量报告及标签。

- 质量保证和售后服务

  - 自最终验收签字起，该设备质量保证期为一年。在质量保证期内，如有零部件损坏，供货商负责无偿更换，并对该零部件延长担保一年。

  - 质保期内售后服务由供货商免费负责，供货商在接到通知始1小时内做出响应，对买方不能自行解决的问题供货商应在24小时内到达买方现场排除故障。

  - 供货商保证其货物经过正确安装，合理操作和维护保养，在设备寿命期内运行良好。在规定的质量保证期内，供货商对因制造或材料的缺陷而造成的任何设备缺陷和设备故障负责。

  - 易损、易耗件和备件，提供设备两年内正常使用的易损易耗件、备品备件并提供清单：包括名称、图样、定货号、供货来源（生产厂商）及单价。

  - 提供该设备可供选择件清单，内容包括：名称、数量、功能、图样、订货号及分项报价备品备件清单、易损易耗件明细。

  - 保修期内由于人为因素造成质量问题，由买方和供货商协商解决。保修期过后，供货商能提供技术支持和配件支持。

  - 供货商应长期免费提供设备和维护技术方面的最新信息和技术资料。

- 包装和运输

- 供货商负责设备的包装、运输，由于包装不当造成设备受损，由供货商负责一切责任。

- 有关职业健康、安全和环境保护要求

  - 电机需满足《电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613-2020)要求，禁止使用国家明令淘汰的电机。

  - 调试及使用过程中坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，落实安全生产责任制，有效地消除和控制职业危害及危险因素，持续有效地改进职业健康安全绩效，完善并保持职业安全管理系统持续有效运行。

  - 项目的设计按国家环境保护方面的有关政策、法规执行。